NDJ-9S旋转式粘度计操作使用说明

NDJ-9S数显粘度计又称旋转式粘度计，是本厂旋转粘度计的升级换代产品。本仪器采用先进的机械设计技术、制造工艺和微电脑控制技术，数据采集正确；显示器选用蓝背光、高亮度的LCD显示屏，数据显示清晰。本仪器具有测量灵敏度高，测试结果可靠，使用操作方便，造型美观大方等特点，是用来测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器，可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、食品、涂料、洗涤剂等各种流体粘度的测量。

仪器的操作和使用准备说明

1、准备被测液体，将被测液体置于直径不小于70mm，高度不低于125mm的烧杯或直筒形容器中。

2、准确地控制被测液体的温度。

3、仔细调整仪器的水平，检查仪器的水准器气泡是否居中，保证仪器处于水平的工作状态。（装上保护架）

4、参照量程表，选择适配的转子旋入转子连接头（向右旋装上，向左旋卸下）。

5、缓慢调节升降旋钮，调整转子在被测液体中的高度，直至转子

的液体标志（凹槽中部）与液面相平。

上海五相NDJ-9S旋转式粘度计量程表

| 转子 转速 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 10 | 100 | 500 | 2000 | 10000 |
| 30 | 20 | 200 | 1000 | 4000 | 20000 |
| 12 | 50 | 500 | 2500 | 10000 | 50000 |
| 6 | 100 | 1000 | 5000 | 20000 | 100000 |
| 3 | —— | 2000 | 10000 | 40000 | 200000 |
| 1.5 | —— | 4000 | 20000 | 80000 | 400000 |
| 0.6 | —— | 10000 | 50000 | 200000 | 1000000 |
| 0.3 | —— | 20000 | 100000 | 400000 | 2000000 |

注：“0号”转子为选配。